## 上半年试剂招标
标段 | 标段名称 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 上限价 | 参考年用量 | 项目要求
1 | AU680全自动生化分析仪电解质等试剂 | 生化清洗液 | 2L/桶 | 桶 | 616 | 13 | ★1.适用于贝克曼库尔特AU680全自动生化分析仪，原装配套试剂； 2.价格参考浙江省最低价； 3.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 4.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 5.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展；
|  | 血清定标液低值 | 100ml | 瓶 | 1218 | 1
|  | 血清定标液高值 | 100ml | 瓶 | 976 | 1
|  | 电解质缓冲液 | 2000ml/桶 | 桶 | 1761 | 18
|  | *电解质内标液 | 2000ml/桶 | 桶 | 2201 | 25
|  | 电解质参比液 | 1000ml/桶 | 桶 | 1601 | 5
|  | 电极清洗液 | 450ml | 瓶 | 4278 | 1
2 | 日立7600电解质等试剂 | 电解质内部定标液 | 2000ml | 瓶 | 640 | 8 | ★1.适用于贝克曼库尔特日立7600全自动生化分析仪，原装配套试剂； 2.价格参考浙江省最低价； 3.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 4.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 5.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展；
|  | 电解质电极液 | 500ml | 瓶 | 860 | 23
|  | ISE用清洗液N | 100ml | 瓶 | 450 | 6
|  | ISE定标高值 | 10ml×3 | 盒 | 420 | 15
|  | ISE定标低值 | 10ml×3 | 盒 | 420 | 20
|  | 电解质稀释液 | 2L | 瓶 | 820 | 10
3 | 尿有形成分分析和尿干化学检测试剂 | 尿液分析用稀释液CR |  | T | 0.75 | 50000 | ★1、应同时满足能进行尿有形成分和干化学尿液分析，提供有形成份检测设备一套和2台干化学仪。 有形成分检测技术要求： ▲2、仪器以半导体激光作为光源来检测尿有形成分； ▲3、仪器采用流式细胞技术，并同时采用核酸荧光染色的检测原理，来鉴别尿中有形成分； 4、检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提供散点图、直方图； 5、检测参数≥14项，定量报告参数需要包含：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)； 6、可提供红细胞形态信息、红细胞的散点图、直方图，对尿红细胞可按体机大小、溶解、未溶解的相关分类，辅助肾脏疾病诊断、疗效观察及预后判断； ▲7、能对尿细菌进行定量计数，并给出尿路感染提示信息，以及细菌的革兰氏分型，辅助泌尿系统疾病的诊断，为抗生素使用提供依据； 8、能提供尿渗透压、电导率的的参数，辅助肾脏系统疾病的诊断； 9、 仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能； 10、测定速度≥105标本/小时； 11、手动进样时标本量为0.6ml、自动进样时标本量为2ml； 12、数据存储能力≥1,000个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据），并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据及散射图； 13、可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，至少对红、白细胞、管型进行高低值定量质控，需提供NMPA注册证。 14、具备实时在线质控管理平台，并具备通过IS17043认证的资质，确保用户的室内质控结果能同时获得达到国际质量水准的室间质评数据，以IS017043认可证书及目前使用此平台的客户名单为准。 15、具备流水线拓展能力，可与尿干化学分析仪模块化组合，单条流水线至少能组合6个模块，满足科室未来发展需求。 全自动干化学尿液分析仪参数要求 16、仪器以彩色CMOS传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分； 17、试纸条：仪器可以同时两种试纸条，并可根据样本条码信息自动识别相应的试纸条检测 ▲18、测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值。 19、加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条. ▲20、 检测速度≥276标本/小时； 21、 试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置； 22、 样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测； 23、 比重检测采用NCCLS认可的光学折射率测定； 24、 试纸条特性：能抗VC干扰，无需VC试剂模块，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年。 25、流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统； 26、提供价格参考浙江省最低价，所有项目能于浙江省阳光平台采购； 27、每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 28、提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展；
|  | 尿液分析用稀释液SF |  | T | 0.75 | 50000
|  | 尿液分析用染色液CR |  | T | 1.1 | 42000
|  | 尿液分析用染色液SF |  | T | 1.1 | 42000
|  | *尿液分析用鞘液 |  | T | 3.2 | 50000
|  | 尿液分析试纸条(干化学法) | 尿十一项试纸条:100条/瓶 | T | 2 | 50000
4 | 血栓四项 | 凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT）测定试剂盒 | / | T | 12 | 1000 | ★1.单机完成所有检测，可检测血清、血浆、静脉全血等； 2. 试剂及配套定标液、质控品均须具有注册证;试剂 2~8℃保存，有效期 ≥18 个月。试剂开封后，在 2~8℃有效期 ≥28 天； 3.项目具有溯源性,并提供证明文件； ▲4.凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT）测定试剂盒最低检出限：≤0.3ng/mL、纤溶酶-α2 纤溶酶抑制剂复合物(PIC)测定试剂盒最低检出限：≤0.04μg/mL ▲5.血栓调节蛋白（TM）测定试剂盒最低检出限：≤0.50 TU /mL、组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1 复合物（tPAI.C）测定试剂盒最低检出限：≤0.50 ng/mL； 6.试剂有电子标签，自动识别检测项目与试剂批号，自动计数； 7.按需提供配套仪器，单台检测速度：≥50Test/H； 8.一次性可上机样本≥20个，任意急诊位，可随意添加；同时在线试剂≥8个； 9.按需提供所有质控品、校准品及所有相关耗材。
|  | 纤溶酶-α2 纤溶酶抑制剂复合物(PIC)测定试剂盒 | / | T | 12 | 1000
|  | 血栓调节蛋白（TM）测定试剂盒 | / | T | 12 | 1000
|  | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1 复合物（tPAI.C）测定试剂盒 | / | T | 12 | 1000
5 | 凝血2项 | 抗凝血酶Ⅲ | / | T | 6.5 | 500 | ★1.试剂适用于本院现有设备希森美康CS5100上使用，需提供适用机型证明材料（试剂说明书）。 ▲2.项目质控需为国家卫健委独立分组，并提供证明材料。 3.投标厂家实验室为CNAS认可实验室，并需提供CNAS证明材料。 ▲4.FDP 批内精密度 CV≤6.0% 线性范围 2.5-80ug/ml，ATIII 批内精密度 CV≤8.0%。线性范围 10%-150%，判定依据r2≥0.990。 5.按需提供所有质控品、校准品及所有相关耗材。
|  | 纤维蛋白（原）降解产物 | / | T | 6.5 | 500
6 | 常规药敏测定 | 厄他培南药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2 | ★1.不得缺项，适用于纸片扩散法药敏试验使用。 2.需有授权代理资质。 3.纸片质量需通过标准菌株质量控制测试。
|  | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 替加环素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 四环素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢吡肟药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢呋辛钠药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 红霉素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 美罗培南药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 青霉素药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
|  | 头孢他啶/阿维巴坦药敏实验纸片（扩散法） | / | 盒 | 200 | 2
7 | HBV RNA检测 | HBV RNA检测 | / | T | 60 | 3000 | ▲1.采用全自动检测。 ▲2.试剂检测灵敏度:灵敏度≤100copies/ml。 3.试剂有效期≥12个月。 4.线性范围:10²≤线性下限。 ▲5.拓展结核RNA等多种检测项目一体化设备。 6.TAT时间:首批检测结果≤120min。 7.每次实验质控品及定量标准消耗试剂≤6个。 ▲8.不需要DNA酶处理,采用内标法。 9.按需提供配套设备、质控品、校准品及所有相关耗材。
|  |  | / |  | 60 | 1000
8 | 分枝杆菌鉴定项目（荧光PCR熔解曲线法） | 分枝杆菌鉴定试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / | T | 150 | 1500 | ★1.适合于本院致善MeltPro® Myco分枝杆菌鉴定平台。配套试剂。
|  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | / |  | 25 | 2000
|  | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / |  | 120 | 500
|  | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / |  | 120 | 500
|  | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / |  | 120 | 500
|  | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / |  | 120 | 500
|  | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | / |  | 120 | 500
9 | 甲乙新病毒核酸三联检 | 新型状病毒2019-nCoV | / | T | 60 | 3000 | ▲1、工作原理：基于荧光定量PCR法检测。 ▲2、荧光检测通道：≥4个（FAM/SYBR；HEX/VIC；ROX/Texas Red；Cy5）。 ▲3、适用于发热门诊及急诊病人检测，每个检测模块独立升降温控制，可单独设定核酸检测，各模块无干扰，实现样本随到随检。 4、检测时间：≤25min。 配套仪器要求： ▲5、配套新型状病毒2019-nCoV核酸检测试剂及新型状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸联检试剂。仪器需满足检测通量≥8的需求。 ▲6、加样方式：满足采样拭子直接折断到配套试剂盒中，实现现场采检一体检测或配套一次性加样吸管，无需移液枪加样，单样本检测上样量：≥300ul。 7、样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、逆转录、扩增、结果输出，无需手动干预。 8、最低检出限：新型冠状病毒的最低检测限≤1×102 copies/mL，甲、乙型流感病毒的最低检测限≤5×102 copies/mL。 9、仪器具备扫码功能，可自动识别试剂的检测项目，无需人工选择检测项目及检测条件，通过扫描试剂卡盒外表二维码自动识别检测项目以及录入试剂批号、有效期等信息。
|  | 甲型流感病毒核酸 | /
|  | 乙型流感病毒核酸 | /
10 | 慢生长分枝杆菌MIC药敏板 | 慢生长分枝杆菌MIC药敏 | / | 盒 | 3500 | 20 | 1、检测对象：非结核分枝杆菌，如：胞内分枝杆菌。 2、抗生素种类：阿米卡星 亚胺培南 阿莫西林/克拉维酸 利奈唑胺 头孢西丁 莫西沙星 米诺环素 替加环素 多西环素 美罗培南 环丙沙星 妥布霉素 克拉霉素 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑 利福平 利福布丁 3、试剂盒内有药敏板和封膜，药敏板有96孔微孔组成，适当稀释浓度的抗生素。 4、可通过 Vizion系统观察生长情况来读取结果。也可以通过肉眼手工读取菌落生长结果。 5、每种药物7-8个浓度。 6、7天能够出药敏结果。 ★7、三证齐全

## 耗材 (hidden)
中标（成交）企业 | 目录组合 | 目录名称 | 产品注册证号 | 产品注册证名称 | 规格、型号 | 省平台产品代码 | 生产企业 | 报价单位 | 单价（元） | 单位 | 中标（成交）价（元） | 1年用量 | 1年金额
杭州鼎伦贸易有限公司 | 1 | 神经监护气管插管 | 国械注进20173080832 | 神经监护气管插管 | 8229306 | 151202202 | 美敦力 | 根 | 3800 | 根 | 3800 |  |  | 6月招
|  | 神经监护气管插管 | 国械注进20173080832 | 神经监护气管插管 | 8229307 | 151202201 | 美敦力 | 根 | 3800 | 根 | 3800 |  |  | 6月招
|  | 设备注册证号 | 国械注进20163071108 | 设备注册证名称 | 肌电与诱发反应仪 | 设备规格型号 | 8253002 | 美敦力 | 设备计量单 | 台 |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
杭州互优商贸有限公司 | 1 | 骨蜡 | 国械注进20163133039 | 骨蜡 | W810T | 160313427 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 片 | 20.5 | 片 | 20.5 |  |  | 6月招
杭州惠影生物科技有限公司 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 国械注准20173664722 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200200B | 9085 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 套 | 75 | 套 | 75 |  |  | 6月招
|  | 高压注册器 | 国械注准20173664722 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 100100C/10060A | 2658 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 套 | 100 | 套 | 100 |  |  | 6月招
|  | 高压注射器 | 国械注准20173664722 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 100150C | 170954895 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 套 | 75 | 套 | 75 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 | 1 | 一次性使用刀头 | 国械注进20162042506 | 一次性使用刀头 | 1884006HR | 160317603 | 美敦力 | 把 | 3800 | 把 | 3800 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 一次性使用钻头 | 国械注进20162044471 | 一次性使用钻头 | 1882569HS | 160317933 | 美敦力 | 个 | 3108 | 个 | 3108 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 设备注册证号 | 沪械注准20182100130 | 设备注册证名称 | 鼻咽喉切割手柄 | 设备规格型号 | 1898200T | 设备计量单 | [5 empty] | 6月招 | 需要适配机型
杭州健胜贸易有限公司 |  | 一次性使用刀头 | 国械注进20162042506 | 一次性使用刀头 | 1883519HR | 160317596 | 美敦力 | 把 | 3855 | 把 | 3855 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 一次性使用刀头 | 国械注进20162042506 | 一次性使用刀头 | 1884004HR | 160317604 | 美敦力 | 把 | 3800 | 把 | 3800 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 一次性使用刀头 | 国械注进20162042506 | 一次性使用刀头 | 1884006HR | 160317603 | 美敦力 | 把 | 3800 | 把 | 3800 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 一次性使用刀头 | 国械注进20162042506 | 一次性使用刀头 | 1884016HR | 160317599 | 美敦力 | 把 | 3800 | 把 | 3800 |  |  | 6月招
杭州健胜贸易有限公司 |  | 设备注册证号 | 沪械注准20182100130 | 设备注册证名称 | 鼻咽喉切割手柄 | 设备规格型号 | 1898200T | 设备单位 | 把 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
杭州健缘科技有限公司 | 联合 | 医用胶片 | 浙杭械备20180388号 | 医用干式激光胶片 | 11*14 IN | 180016947 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 张 | 9.78 | 盒 | 9.78 |  |  | 6月招 | 需要配套胶片机
杭州健缘科技有限公司 |  | 医用胶片 | 浙杭械备20180388号 | 医用干式激光胶片 | 13*17 IN | 180016970 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 张 | 11.18 | 盒 | 11.18 |  |  | 6月招 | 需要配套胶片机
杭州茗瞳健康科技有限公司 | 1 | 囊袋张力环 | 国械注准20193160261 | 囊袋张力环 | CTR1109、CTR1201、CTR1311、CTR1412、CTR1513 | 线上 | 爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司 | 个 | 1200 | 个 | 1200 |  |  | 6月招
杭州茗瞳健康科技有限公司 |  | 设备注册证号 | 苏苏械备20170769号 | 设备注册证名称 | 囊袋张力环植入器 | 设备规格型号 | 爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司 | 设备计量单位 | 个 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
杭州欧龙贸易有限公司 | 联合 | 监护仪袖带 | 粤深械备20180154 | 血压袖套 | 成人、儿童型 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 只 | 40 | 付 | 40 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪三导联心电线 | 粤深械备20180153 | 心电导联线 | 通用6针 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 副 | 140 | 副 | 140 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪五导联心电线 | 粤深械备20180153 | 心电导联线 | 通用6针 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 副 | 155 | 副 | 155 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪血氧探头 | 粤械注准20202071633 | 重复性血氧探头 | 通用 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 只 | 160 | 只 | 160 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪血氧连接线 | 无 | 无 | 通用 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 副 | 150 | 副 | 150 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 心电图机吸头 | 粤械注准20162071150 | 重复性心电电极 | 通用 | 无 | 深圳市元和电子材料有限公司 | 只 | 9 | 只 | 9 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 心电图机夹子 | 粤械注准20162071150 | 重复性心电电极 | 通用 | 无 | 深圳市元和电子材料有限公司 | 只 | 18 | 只 | 18 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 单道心电图机导联线 | 粤深械备20180153 | 心电导联线 | 通用 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 副 | 250 | 副 | 250 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪电池 | 无 | 无 | FB1223 | 无 | 深圳市力恒捷科技有限公司 | 块 | 260 | 块 | 260 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 微泵电池 | 无 | 无 | 单道 | 无 | 杭州华威电子有限公司 | 块 | 210 | 块 | 210 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 微泵电池 | 无 | 无 | 双道 | 无 | 杭州华威电子有限公司 | 块 | 260 | 块 | 260 |  |  | 2024.05
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 除颤仪电池 | 无 | 无 | 适用M4735A飞利普除颤仪 | 无 | 深圳市力恒捷科技有限公司 | 个 | 400 | 个 | 400 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 监护仪电池 | 无 | 无 | 适用理邦im50监护仪 | 无 | 深圳市力恒捷科技有限公司 | 个 | 500 | 个 | 500 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 重复性血氧探头 | 粤械注准20202071633 | 重复性血氧探头 | P1211 | 无 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 支 | 220 | 支 | 220 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 便携式吸引器电池 | 无 | 无 | 配套斯曼峰JX820D | 无 | 深圳一电 | 块 | 180 | 块 | 180 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 电子血压计电池 | 无 | 无 | 适用欧姆龙HBP-1300 | 无 | 深圳市力恒捷科技有限公司 | 个 | 350 | 个 | 350 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 氧浓度传感器 | 无 | 无 | 适用PB840呼吸机 | 无 | 德国安威特 | 个 | 700 | 个 | 700 |  |  | 2024-08-01
杭州欧龙贸易有限公司 |  | 氧浓度传感器 | 无 | 无 | 适用西门子Servo-S呼吸机 | 无 | 国产 | 个 | 1500 | 个 | 1500 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 心电图纸 | / | 心电图纸 | 80mm*20mm | 170905045 | 天津广大纸业股份有限公司 | 卷 | 5 | 卷 | 5 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 |  | 心电图纸 | / | 心电图纸 | 76mm*20mm | 170905465 | 天津广大纸业股份有限公司 | 卷 | 5 | 卷 | 5 |  |  | 2024.05
杭州普晨贸易有限公司 | 1 | 双极/多极射频消融治疗系统 | 国械注进20163012687 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990104 | 170400991 | Olympus Winter&IbeGmbH | 支 | 11000 | 支 | 11000 |  |  | 6月招
杭州普晨贸易有限公司 |  | 双极/多极射频消融治疗系统 | 国械注进20163012687 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990072 | 170400450 | Olympus Winter&IbeGmbH | 支 | 10000 | 支 | 10000 |  |  | 6月招
杭州顺道医疗设备有限公司 | 单独 | 耳温仪套 | 浙械注准20202070067 | 医用红外耳腔式体温计 | BY-TW-A01（耳套） | 180023024 | 宁波博雅医疗器械有限公司 | 只 | 0.6 | 只 | 0.6 |  |  | 2024.05
杭州拓强医疗科技有限公司 | 单独 | 揿针 | 豫械注准20192200582 | 揿针 | 0.25*2.0mm | 171002955 | 固始公元医疗器械有限公司 | 支 | 6 | 盒 | 6 |  |  | 2024.05 | 用量很少，不建议招标
杭州拓强医疗科技有限公司 | 联合 | 一次性使用心电电极 | 浙械注准20162210741 | 一次性使用心电电极（月牙形）（儿康专用） | 55MM、50MM、35MM、30MM | 170506942 | 杭州康瑞医疗器械有限公司 | 片 | 0.4 | 盒 | 0.4 |  |  | 2024.05 | 专用电极
杭州拓强医疗科技有限公司 |  | 一次性理疗电极 | 浙杭械备20190433号 | 理疗用体表电极 | 60*90cm/ZL-B | 170979772 | 杭州正霖医疗科技有限公司 | 包 | 42 | 包 | 42 |  |  | 2024.05 | 专用电极，型号不限
杭州悦达医疗器械有限公司 | 单独 | 穿刺套管引导针 | 国械注进20173157075 | 射频热凝电极套管针 | 240102/240104/240106/240108等 | 170404882 | 德国英诺曼德医疗科技有限公司 | 根 | 980 | 根 | 980 |  |  | 2024.05
华润衢州医药有限公司 | 单独 | 粘弹物质控制管路 | 国械注进20153161071 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065750957 | 无 | 美国爱尔康公司（Alcon Labiratprie.Incorpated） | 盒 | 1000 | 盒 | 1000 |  |  | 6月招 | 经常换经销商，不建议招标
江门市融海医疗科技有限公司 | 单独 | 医用止血带 | 粤江械备20160024号 | 止血带 | 5MM*7MM | 170500942 | 江门市融海医疗科技有限公司 | 米 | 2.1 | 米 | 2.1 |  |  | 6月招 | 用量很少，一年就买了两千多
金华吉视医疗科技有限公司 | 1 | 医用冷敷眼罩 | 陕西械备20220006号 | 医用冷敷眼罩 | YXYY-WHYZ-V | 190170977 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 套 | 96 | 套 | 96 |  |  | 6月招
金华科桥医疗设备有限公司 | 单独 | 中性树胶 | 无 | 无 | 100ml | 无 | 上海标本模型厂 | 瓶 | 60 | 瓶 | 60 |  |  | 6月招
金华科桥医疗设备有限公司 |  | 包埋盒 | 无 | 无 | 285 | 无 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 只 | 0.28 | 只 | 0.28 |  |  | 6月招
宁波市元普贸易有限公司 | 1 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 国械注进20152042082 | 植入式给药装置留置针 | 4448332 | 160312824 | B.BRAUNMEDICAL | 个 | 70 | 个 | 70 |  |  | 6月招 | 专用适配港针
宁波市元普贸易有限公司 |  | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 国械注进20152042082 | 植入式给药装置留置针 | 4447005 | 160312820 | B.BRAUNMEDICAL | 个 | 105 | 个 | 105 |  |  | 6月招 | 专用适配港针
宁波市元普贸易有限公司 |  | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 国械注进20152042082 | 植入式给药装置留置针 | 4447006 | 170904815 | B.BRAUNMEDICAL | 个 | 128 | 个 | 128 |  |  | 6月招 | 专用适配港针
宁波同盛生物科技有限公司 | 单独 | 切片石蜡 | 不属于医疗器械管理 | 石蜡 | KG | 170915436 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 1KG | 35 | KG | 35 |  |  | 2024.05
宁波同盛生物科技有限公司 |  | 一次性刀片 | 不属于医疗器械管理 | 羽毛刀片 | A35 | 170406725 | 南通美韦德实验器材有限公司 | 盒 | 600 | 盒 | 600 |  |  | 2024.05
宁波同盛生物科技有限公司 |  | 盖玻片 | 不属于医疗器械管理 | 显微镜盖玻片 | 24X50 | 170406711 | 南通美韦德实验器材有限公司 | 盒 | 7.2 | 盒 | 7.2 |  |  | 2024.05
宁波同盛生物科技有限公司 |  | 载玻片（带圈） | 不属于医疗器械管理 | 载玻片（带圈） |  |  | 南通美韦德实验器材有限公司
宁波同盛生物科技有限公司 |  | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 浙甬械备20160013号 | 中性缓冲甲醛组织固定液 | 15ml | 170985120 | 宁波同盛生物科技有限公司 | 瓶 | 1.4 | 瓶 | 1.4 |  |  | 2024-08-01
衢州康扬医疗器械有限公司 | 单独 | 超声耦合贴片 | 苏宁械备20160029号 | 理疗电极片 | DS-PTEP-￠32S | 171000950 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 包 | 30 | 包 | 30 |  |  | 2024.05 | 需要配套机器和推车
绍兴宸帆医疗用品有限公司 | 联合 | 伤口高负压引流瓶 | 国械注进20163142806 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 150ml | 63973 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 190 | 套 | 190 |  |  | 2024.05
绍兴宸帆医疗用品有限公司 |  | 伤口高负压引流瓶 | 国械注进20163142806 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 300ml | 63973 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 190 | 套 | 190 |  |  | 2024.05
绍兴宸帆医疗用品有限公司 |  | 伤口高负压引流瓶 | 国械注进20163142806 | 伤口负压引流瓶系统及附件 | 600ml | 63972 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 套 | 190 | 套 | 190 |  |  | 2024.05
绍兴华诚医疗器械贸易有限公司 | 3 | 医用脉冲冲洗器 | 鲁械注准20162140420 | 医用脉冲冲洗器 | JJ-CXQ-02 | 190168531 | 德州健洁医疗器械有限公司 | 个 | 3000 | 个 | 3000 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
绍兴华诚医疗器械贸易有限公司 |  | 一次性骨水泥搅拌套件 | 鲁械注准20172040130 | 一次性骨水泥搅拌套件 | JJ-GNZK-02 | 190168685 | 德州健洁医疗器械有限公司 | 个 | 1100 | 个 | 1100 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
绍兴旌瑞贸易有限公司 | 1 | 一次性射频等离子体手术电极 | 川械注准20152010027 | 次性射频等离子体手术电极 | MC407 | 160807120 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 支 | 2700 | 支 | 2700 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴旌瑞贸易有限公司 |  | 等离子体手术系统 | 国械注准20153013845 | 等离子体手术系统 | ASC4250-01 | 151208616 | 施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 个 | 4700 | 个 | 4700 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴旌瑞贸易有限公司 |  | 等离子体手术系统 | 国械注准20153013845 | 等离子体手术系统 | ASC4830-01 | 151208629 | 施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 个 | 4700 | 个 | 4700 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴旌瑞贸易有限公司 |  | 等离子体手术系统 | 国械注准20153013845 | 等离子体手术系统 | AC1345-01 | 151208613 | 施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 个 | 4700 | 个 | 4700 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴旌瑞贸易有限公司 |  | 等离子体手术系统 | 国械注准20153013845 | 等离子体手术系统 | AC2430-01 | 151208621 | 施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司 | 个 | 4700 | 个 | 4700 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴康陌商贸有限公司 | 2 | 血液净化装置的体外循环血路 | 国械注准20183451748 | 血液净化装置的体外循环血路 | TX-JC-4（适配WLFHY-500腹水设备） | / | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 套 | 442 | 套 | 442 |  |  | 6月招 | 专机专用，一套三件
绍兴康陌商贸有限公司 |  | 肝病治疗仪专用电极 | 浙械注准20162070456 | 一次性使用心电电极 | 适配北京伟力肝病治疗仪 | / | 杭州天怡医疗有限公司 | 片 | 3 | 片 | 3 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴康陌商贸有限公司 |  | 设备注册证号 | 京械注准20182450184 | 设备注册证名称 | 腹水超滤浓缩回输装置 | 设备规格型号 | WLFHY-500 | 设备单位 | 台 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
绍兴康陌商贸有限公司 |  | 设备注册证号 | 京械注准20182260179 | 设备注册证名称 | 低频脉冲治疗仪 | 设备规格型号 | WLGY-801 | 设备单位 | 台 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
绍兴美域高医疗器械科技有限公司 |  | 鼻胃肠管 (肠内营养管) | 苏械注准20202140953 | 一次性使用鼻胃肠管 | NG-UIS | 180028149 | 江苏康进医疗器械有限公司 | 支 | 115 | 支 | 115 |  |  | 6月招 | 需要ICU的专用肠管
绍兴欧丰医疗器械有限公司 | 1 | 医用外固定支具(膝部下肢支具) | 冀衡械备2015G012号 | 医用外固定支具 | 大中小左右 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 55 | 个 | 55 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 医用外固定支具(胫腓超踝) | 冀衡械备2015G012号 | 医用外固定支具 | 大中小左右 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 50 | 个 | 50 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 医用固定带(骨盆固定带) | 冀衡械备20140005号 | 医用外固定带 | 大中小 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 25 | 个 | 25 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 医用固定带(肋骨固定带） | 冀衡械备20140005号 | 医用外固定带 | 大中小 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 25 | 个 | 25 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 医用外固定支具（分体式颈托) | 冀衡械备2015G012号 | 医用外固定支具 | 大中小 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 23 | 个 | 23 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 医用固定带(锁骨固定带） | 冀衡械备20140005号 | 医用外固定带 | 大中小 | / | 安平县河槽医疗器械厂 | 个 | 15 | 个 | 15 |  |  | 2024-08-01 | 要求上线
绍兴欧丰医疗器械有限公司 | 1 | 洗瓶(LDPE) | / | 不涉及 | 500ml | / | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 只 | 55 | 只 | 55 |  |  | 2024-08-01
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 塑料染色缸（配塑料染色架一个） | / | 不涉及 | 0.5ML | / | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 个 | 70 | 个 | 70 |  |  | 2024-08-01
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  |  | / | 不涉及 | 13*75mm | 170935180 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 支 | 0.18 | 支 | 0.18 |  |  | 2024-08-01
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 蓝色耐高温塑料染色架 | / | 不涉及 | / | / | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 个 | 48 | 个 | 48 |  |  | 2024-08-01
绍兴欧丰医疗器械有限公司 |  | 深灰色耐高温染色架 | / | 不涉及 | 24片 | / | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 个 | 48 | 个 | 48 |  |  | 2024-08-01
绍兴市禾欣医疗器械有限公司 | 单独 | 一次性使用肝素帽 | 国械注准20153141506 | 输液用肝素帽 | / | 150805510 | 山东新华安得用品有限公司 | 个 | 1.15 | 箱 | 1.15 |  |  | 2024.05
绍兴市禾欣医疗器械有限公司 |  | 分隔膜无针密闭式输液接头（配7支针头） | 国械注准20173664483 | 无针输液接头 | / | 150813264 | 山东新华安得用品有限公司 | 个 | 13 | 箱 | 13 |  |  | 2024.05
绍兴市科仪医疗设备有限公司 | 联合 | 除颤仪导电膏 | 无 | 医用导电膏 | Z-101BA | 190014296 | 日本光电株式会社 | 支 | 130 | 支 | 130 |  |  | 6月招
绍兴市科仪医疗设备有限公司 |  | 气垫床膜片 | / | 气垫床膜片 | / | / | 上海三和医疗器械有限公司 | 片 | 60 | 片 | 60 |  |  | 6月招
绍兴市科仪医疗设备有限公司 |  | 微泵电源线 | / | 微泵电源线 | / | / | 镇江市华银仪表电器有限公司 | 根 | 20 | 根 | 20 |  |  | 6月招
绍兴市科仪医疗设备有限公司 |  | 一次性过滤纸 | / | 一次性过滤纸 | ZS815 | / | 新华手术器械有限公司 | 张 | 3.8 | 张 | 3.8 |  |  | 6月招
绍兴市科仪医疗设备有限公司 |  | 简易呼吸器（皮囊） | 国械注许20142080193 | 简易呼吸器 | 2223(成人）、2243（儿童）、2253（婴儿） | 170501306 | 崇仁科技事业股份有限公司 | 只 | 600 | 只 | 600 |  |  | 6月招
绍兴市怡健医疗器械有限公司 | 联合 | 一次性冲洗器 | 沪械注准20202140080 | 一次性使用冲洗器 | B型 按手式 | 66127 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 只 | 2.15 | 只 | 2.15 |  |  | 6月招
绍兴市怡健医疗器械有限公司 |  | 一次性冲洗器 | 沪械注准20202140080 | 一次性使用冲洗器 | （胶囊式）60ML | 66126 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 只 | 2.5 | 只 | 2.5 |  |  | 6月招
绍兴市益强医疗器械有限公司 | 联合 | 一次性使用口腔器械盒 | 苏械注准2018206053 | 一次性使用口腔包 | 护理型、检查型 | 150809769 | 扬州世纪顺达科技有限公司 | 只 | 1.4 | 箱 | 1.4 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性引流袋 | 苏扬械备20160076号 | 引流袋 | 1000ml | 160807941 | 扬州德尔康医疗器械厂 | 个 | 0.98 | 箱 | 0.98 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性集液袋 | 苏扬械备20160076号 | 引流袋 | 500ml、1000ml、2000ml | 160807941 | 扬州德尔康医疗器械厂 | 只 | 3.8 | 箱 | 3.8 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性换药包 | 苏械注准20142020334 | 一次性使用清创缝合换药包 |  | 150809763 | 扬州世纪顺达科技有限公司 | 套 | 2.65 | 箱 | 2.65 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性肛门镜 | 苏扬械备20160019号 | 肛门镜 | 大、中、小 | 150807840 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 只 | 2 | 箱 | 2 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性牙垫 | 苏扬械备20150241号 | 口垫 |  | 160701590 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 只 | 1.4 | 箱 | 1.4 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性海绵棒 | 浙杭械备20150020号 | 消毒刷 |  |  | 杭州绿星护理用品有限公司 | 只 | 0.24 | 箱 | 0.24 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性使用敷贴（输液贴） | 苏械注准20162141077 | 输液胶贴 | 3*7cm | 151219883 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 张 | 0.035 | 箱 | 0.035 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 输液瓶口贴 | 无 | 医用输液瓶口贴 | 28*16 | 160300798 | 扬州市国康医疗器械厂 | 张 | 0.035 | 箱 | 0.035 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 女性拭子 | 苏械注准20152220699 | 一次性使用拭子 | 女用 | 151204555 | 扬州市创新医疗器械厂 | 支 | 0.4 | 箱 | 0.4 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 男性拭子 | 苏械注准20152220699 | 一次性使用拭子 | 男用 | 151204554 | 扬州市创新医疗器械厂 | 支 | 0.4 | 箱 | 0.4 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性灌肠袋 | 苏械注准20142140250 | 一次性使用肠道冲洗包 | 1000ML | 160206424 | 江苏华宏医疗器械有限公司 | 只 | 2.5 | 箱 | 2.5 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  |  | 苏械注准20182640797 | 一次性使用备皮包 | 皂浆 | 150803729 | 扬州宇润科技发展有限公司 | 只 | 1.65 | 箱 | 1.65 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 冷冻离心管 | 无 | 离心管 | 0.2ml尖底 | 170933453 | 扬州市创新医疗器械厂 | 个 | 0.05 | 箱 | 0.05 |  |  | 2024.05
绍兴市益强医疗器械有限公司 |  | 一次性使用吸引连接管 | 苏械注准20142140015 | 一次性使用吸引连接管 | 9mm*2000mm | 151226537 | 扬州美达康科技发展有限公司 | 支 | 3 | 支 | 3 |  |  | 6月招
绍兴市宇健医疗器械有限公司 | 1 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 国械注进20152042082 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7205324 | 170998965 | 美国施乐辉有限公司 | 把 | 2520 | 把 | 2520 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴市宇健医疗器械有限公司 |  | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 国械注进20152042082 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7210976 | 170998998 | 美国施乐辉有限公司 | 把 | 2300 | 把 | 2300 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴市宇健医疗器械有限公司 |  | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 国械注进20152042082 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7205313 | 170998948 | 美国施乐辉有限公司 | 把 | 2520 | 把 | 2520 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴市宇健医疗器械有限公司 |  | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 国械注进20152042082 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7205326 | 170998976 | 美国施乐辉有限公司 | 把 | 2520 | 把 | 2520 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴通盛医疗科技有限公司 | 1 | 医用激光光纤 | 苏械注准20182240122 | 医用激光光纤 | DH-F-200 | 无 | 无锡市大华激光设备有限公司 | 根 | 12000 | 根 | 12000 |  |  | 6月招 | 专机专用
绍兴通盛医疗科技有限公司 |  | 设备注册证号 | 国械注准20213011105 | 设备注册证名称 | 医用钬激光治疗机 | 设备规格型号 | DHL-1-E | 设备计量单 | 把 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
绍兴万福医疗设备有限公司 | 1 | 冷光源氙气灯 | / | 无需注册证 | MD-631 | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 6800 | 盒 | 6800 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 冷光源氙气灯 | / | 无需注册证 | MAJ-1817 | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 12000 | 盒 | 12000 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 一次性使用高频止血钳(胃肠镜用) | 国械注进20173011608 | 一次性使用高频止血钳 | FD-411QR | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 2100 | 盒 | 2100 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 副送水连接管(肠镜用) | 国械注进20163063085 | 副送水管 | MAJ-855 | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 550 | 盒 | 550 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 送水送气瓶（内镜镜主机用) | 国械注进20172066484 | 水瓶 | MAJ-901 | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 1350 | 盒 | 1350 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 水泵连接管（送水泵用） | 国械注进20172061931 | 副管道送水管 | MAJ-1608 | 无 | 日本奥林巴斯 | 盒 | 400 | 盒 | 400 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 十二指肠先端帽（十二指肠镜用） | 国械注进20183062531 | 先端帽 | MAJ-411 | 无 | 日本奥林巴斯 | 只 | 480 | 只 | 480 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 高频电刀附件（高频电刀用） | 国械注进20153013043 | 超脉冲等离子电切环（细环） | 714941 | 170506558 | 日本奥林巴斯 | 根 | 3060 | 根 | 3060 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 高频电刀附件（高频电刀用） | 国械注进20153013043 | 超脉冲等离子电切环（粗环） | 744200 | 170506543 | 日本奥林巴斯 | 根 | 3550 | 根 | 3550 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 吸引按钮（送水送气按钮） | 国械注进20173062125 | 送水送气按钮 | MH-438 | 无 | 日本奥斯巴斯 | 只 | 720 | 只 | 720 |  |  | 6月招
绍兴万福医疗设备有限公司 |  | 吸引按钮 | 国械注进20173062125 | 吸引按钮 | MH-443 | 无 | 日本奥斯巴斯 | 只 | 628 | 只 | 628 |  |  | 6月招
绍兴英特大通医药有限公司 | 1 | 医用雾化器(面罩型气切) | 浙械注准20162080367 | 医用雾化器 | YZ.W0210(L;切开面罩式） | 150814160 | 杭州京泠医疗器械有限公司 | 只 | 12 | 只 | 12 |  |  | 6月招
绍兴英特大通医药有限公司 | 1 | 一次性使用胸腔引流装置 | 浙械注准20162140314 | 一次性使用胸腔引流装置水封式 | 两腔 | 160708077 | 天台县康生医疗器械有限公司 | 只 | 35 | 只 | 35 |  |  | 6月招
绍兴原叶贸易有限公司 | 1 | 高渗盐水敷料 | 国械准进20163143199 | 高渗盐水敷料 | 7.5cm*7.5cm 285780 | 150808762 | 墨尼克医疗用品（上海）有限公司 | 张 | 22.8 | 张 | 22.8 |  |  | 6月招
绍兴原叶贸易有限公司 | 1 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 国械准进20143146138 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 10cm*10cm 295300 | 150808781 | 墨尼克医疗用品（上海）有限公司 | 张 | 89 | 张 | 89 |  |  | 6月招
绍兴原叶贸易有限公司 | 1 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 国械准进20143146138 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 15cm*15cm 295400 | 150808782 | 墨尼克医疗用品（上海）有限公司 | 张 | 123 | 张 | 123 |  |  | 6月招
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 单独 | 透明敷贴 | 浙械注准20172140129 | 透明敷料 | 6cm*7cm 不含敷芯，不加条 | 150814565 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.76 | 片 | 0.76 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 一次性床罩 | / | 床罩 | 230*90 | 170987202 | 振德医疗用品股份有限公司 | 条 | 3.18 | 条 | 3.18 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 一次性中单 | 苏械注准20172640134 | 一次性使用手术垫单 | 130*70 | 170505192 | 江苏恒健医疗器械有限公司 | 条 | 1.7 | 条 | 1.7 |  |  | 2024.05 | 要求吸水性加厚
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 无纺布块 | 苏械注准20172640134 | 一次性使用手术垫单 | 22*30 | 170505182 | 江苏恒健医疗器械有限公司 | 刀 | 5.4 | 刀 | 5.4 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 橡皮胶布 | 浙绍械备20170090号（更） | 医用胶带 | 26*500 | 150814711 | 振德医疗用品股份有限公司 | 筒 | 19.5 | 筒 | 19.5 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 医用无纺帽 | 浙械注准20172140092 | 医用无纺布帽 | 各规格 | 150811412 | 振德医疗用品股份有限公司 | 只 | 0.35 | 只 | 0.35 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 医用手术巾[灭菌型] | 浙械注准20172140127 | 医用手术巾 | 10cm*40cm-4p X线兰带 | 150811525 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 1.1 | 片 | 1.1 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 医用手术巾[灭菌型] | 浙械注准20172140127 | 医用手术巾 | 3cm*10cm-4P X线兰带 | 170901327 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.8 | 片 | 0.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 医用手术巾[灭菌型] | 浙械注准20172140127 | 医用手术巾 | 30cm*40cm-4P X线兰带 | 150811488 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 1.8 | 片 | 1.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（石蜡） | 浙械注准20172640872 | 石蜡棉球 | 0.3g/粒,2粒/袋 | 150801248 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 0.8 | 包 | 0.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（灭菌） | 浙械注准20172640720 | 脱脂棉球 | 0.2g,20粒 | 150814621 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（灭菌） | 浙械注准20172640720 | 脱脂棉球 | 0.5g,10粒 | 170907549 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（灭菌） | 浙械注准20172640720 | 脱脂棉球 | 0.9g,10粒 | 170907596 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 1.7 | 包 | 1.7 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（灭菌） | 浙械注准20172640720 | 脱脂棉球 | 0.2g *50g | 150814623 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 3.4 | 包 | 3.4 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 纱布片[无菌] | 浙械注准20172140128 | 医用纱布块 | 8*10*8 2s 光线 | 150814686 | 振德医疗用品股份有限公司 | 袋 | 0.66 | 袋 | 0.66 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 纱布片[无菌] | 浙械注准20172140128 | 医用纱布块 | 8*10*8 5s | 170954892 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 1.32 | 包 | 1.32 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 纱布片[无菌] | 浙械注准20172140128 | 医用纱布块 | 7*9*8 2s(Y型） | 150814652 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.24 | 片 | 0.24 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 纱布片[无菌] | 浙械注准20172140128 | 医用纱布块 | 8*8*8 2片/包 | 170954892 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 纱布片 | 浙械注准20172140128 | 医用纱布块 | 8*8*8s普通型 | 150814657 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.2 | 片 | 0.2 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 凡士林纱布[无菌] | 国械注准20163141626 | 灭菌凡士林纱布 | 5*15 | 150800622 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 1.8 | 包 | 1.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 凡士林纱布[无菌] | 国械注准20163141626 | 灭菌凡士林纱布 | 25*40 | 150800629 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 7.5 | 包 | 7.5 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉签 | 苏械注准20182640027 | 一次性使用医用棉签 | 8cm(20支)/包 | 150806071 | 扬州市鑫康医疗器械厂 | 包 | 0.27 | 包 | 0.27 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉签 | 苏械注准20182640027 | 一次性使用医用棉签 | 20*15cm | 150806071 | 扬州市鑫康医疗器械厂 | 包 | 0.5 | 包 | 0.5 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉签(灭菌型大头棉签) | 苏械注准20182640027 | 一次性使用医用棉签 | 10*20 cm | 150806071 | 扬州市鑫康医疗器械厂 | 包 | 0.8 | 包 | 0.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 消毒棉签(含聚维酮碘） | 苏械注准20172642182 | 碘伏棉签 | 1*50 | 170912180 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 瓶 | 1.65 | 瓶 | 1.65 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 消毒棉签(含聚维酮碘） | 苏械注准20172642182 | 碘伏棉签 | 1*20 | 170912180 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 瓶 | 0.78 | 瓶 | 0.78 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉签（酒精） | 苏械注准20172642181 | 酒精棉签 | 20支/瓶 | 170912187 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 瓶 | 0.95 | 瓶 | 0.95 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 棉球（酒精） |  | 棉球（酒精） | 2s |  | 慈溪市华宝医疗用品工贸发展有限公司 | 包 | 0.21 | 包 | 0.21 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 脱脂棉球 | 浙绍械备20170083号 | 脱脂棉球 | 0.2g，500g/包 | 150814609 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 20 | 包 | 20 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 药棉 | 浙械注准20172140324 | 医用脱脂棉 | 500G | 150814607 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 14.8 | 包 | 14.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 医用棉垫（灭菌） | 浙械注准20172140450 | 棉垫 | 20*20cm 5片装 |  | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 1.2 | 片 | 1.2 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 压舌板（单支包装） | 苏扬械备20150027 | 压舌板 | 15厘米长,每支单独包装 | 160810793 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 支 | 0.18 | 支 | 0.18 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 单独 | 医用胶带 | 浙绍械备20170090号（更） | 医用胶带 | 无纺布基材1.25*910cm | 64294 | 振德医疗用品股份有限公司 | 卷 | 0.9 | 卷 | 0.9 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 粘贴伤口敷料(一次性自粘性敷贴） | 浙械注准20182640234 | 一次性自粘敷贴 | 6CM*7CM | 150814712 | 振德医疗用品股份有限公司 | 张 | 0.5 | 张 | 0.5 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 粘贴伤口敷料(一次性自粘性敷贴） | 浙械注准20182640234 | 一次性自粘敷贴 | 9cm*10cm | 160327931 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 0.6 | 片 | 0.6 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 粘贴伤口敷料(一次性自粘性敷贴） | 浙械注准20182640234 | 一次性自粘敷贴 | 9cm*15cm | 170922647 | 振德医疗用品股份有限公司 | 张 | 0.8 | 张 | 0.8 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 粘贴伤口敷料(一次性自粘性敷贴） | 浙械注准20182640234 | 一次性自粘敷贴 | 9cm*20cm | 160811916 | 振德医疗用品股份有限公司 | 张 | 0.9 | 张 | 0.9 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 粘贴伤口敷料(一次性自粘性敷贴） | 浙械注准20182640234 | 一次性自粘敷贴 | 9cm*25cm | 160815849 | 振德医疗用品股份有限公司 | 张 | 1.2 | 张 | 1.2 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 单独 | 胸腔水封引流瓶（三腔） | 浙械注准20152140801 | 胸腔水封引流瓶 | 3-1500 | 170905847 | 宁波康宏医疗器械有限公司 | 只 | 55 | 只 | 55 |  |  | 6月招
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 单独 | 一次性使用冲洗袋 | 浙械注准20162140096 | 一次性使用冲洗袋 | 含穿刺器套子、穿刺器、截流夹、三通管、导管、滴斗、流量调节器 | 150813936 | 宁波康宏医疗器械有限公司 | 只 | 16 | 只 | 16 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 单独 | 医用鞋套(白色/无纺布) | / | 医用鞋套(白色/无纺布) | 22*53CM（灭） | 160706160 | 振德医疗用品股份有限公司 | 双 | 0.76 | 双 | 0.76 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 三色服药杯 | / | 三色服药杯 | 多色 | 170932184 | 扬州市创新医疗器械厂 | 套 | 0.7 | 套 | 0.7 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 四色服药杯 | / | 四色服药杯 | 多色 | 170932198 | 扬州市创新医疗器械厂 | 套 | 0.6 | 套 | 0.6 |  |  | 2024.05
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 联合 | 细菌过滤器[肺功能专用] | 浙台械备20190014号 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 适用于德国耶格MasterScreen机器 | 180003778 | 浙江亿联康医疗科技有限公司 | 只 | 16 | 只 | 16 |  |  | 2024.05 | 适配机器
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 弹力绷带 | 浙绍械备20170082号（更） | 弹力绷带 | 5.0cm*450cm | 150813517 | 振德医疗用品股份有限公司 | 卷 | 6.8 | 卷 | 6.8 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 脱脂棉球 | 浙绍械备20170083号（更） | 脱脂棉球 | 0.3g/粒500g/包 | 150814610 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 19.5 | 包 | 19.5 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 医用纱布块 | 浙械注准20172640128 | 医用纱布块 | 灭菌型6*8*8 2片/包 | 150814642 | 振德医疗用品股份有限公司 | 包 | 0.33 | 包 | 0.33 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 一次性使用雾化器 | 浙械注准20182540087 | 一次性使用雾化器 | 成人型JK.WHQ.MZLcX6ML/成人型JK.WHQ.MZL2.B*6ML | 170973116 | 余姚市吉康医疗器械厂 | 只 | 11 | 只 | 11 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 津械注准20172200300 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1条/袋，10袋/盒 | 170928714 | 天津晶明新技术开发有限公司 | 盒 | 48 | 盒 | 48 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 泪液检测试纸条 | 津械注准20172200301 | 泪液检测试纸条 | 2条/袋，10袋/盒 | 170928781 | 天津晶明新技术开发有限公司 | 盒 | 90 | 盒 | 90 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 温湿度计 | / | 温湿度计 | 不带钟 | / | 北京鑫兴海达有限公司 | 个 | 82 | 个 | 82 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 床罩 | / | 床罩 | 230*120 | 170987202 | 振德医疗用品股份有限公司 | 条 | 4.75 | 条 | 4.75 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 金属骨针 | 国械注准20173130528 | 金属骨针 | 各规格 | 160819127 | 上海优科骨科器材有限公司 | 支 | 25.5 | 支 | 25.5 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 医疗废液收集装置 | 浙甬械备20180083号 | 医疗废液收集装置 | XYQ-IIIA防返流 | / | 慈溪市华康供氧设备有限公司 | 个 | 130 | 个 | 130 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 透明敷料 | 浙械注准20172140129 | 透明敷料 | （10*12） | 150814566 | 振德医疗用品股份有限公司 | 片 | 1.98 | 片 | 1.98 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 一次性使用雾化器 | 国械注进20182540087 | 一次性使用雾化器 | 咬嘴C型JK.WHQ.YZ.C*20mL | 170972771 | 余姚市吉康医疗器械厂 | 只 | 35 | 只 | 35 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 一次性使用输血器带针 | 国械注进20193101653 | 一次性使用输血器带针 | 0.9*28 | 66618 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 套 | 1.7 | 套 | 1.7 |  |  | 2024-08-01
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 医用隔离鞋套 | 国械注进20200150号 | 医用隔离鞋套 | I型 40*45防护型 | 190043184 | 振德医疗用品股份有限公司 | 只 | 2.9 | 只 | 2.9 |  |  | 2024-08-01 | 不建议招标
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 | 针灸针 | 国械注进20162200970 | 针灸针 | 0.30*75 | 151103445 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 根 | 0.11 | 根 | 0.11 |  |  | 6月招
浙江恒晋堂医疗科技有限公司 | 1 | 藻酸盐敷料 | 国械注进20163144913 | 藻酸盐敷料 | 7.5*12 | 150900332 | ConvaTec Limited | 张 | 31 | 张 | 31 |  |  | 2024-08-01
浙江恒晋堂医疗科技有限公司 | 1 | 水胶体敷料(标准贴） | 国械注进20193141731 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm187660 | 150900337 | ConvaTec Limited | 张 | 37 | 张 | 37 |  |  | 2024-08-01
浙江恒晋堂医疗科技有限公司 | 1 | 水胶体敷料(超薄贴） | 国械注进201973141691 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm187995 | 150900340 | ConvaTec Limited | 张 | 18 | 张 | 18 |  |  | 2024-08-01
浙江恒晋堂医疗科技有限公司 | 2 | 透明薄膜敷贴（PICC专用） | 浙械注准20182140418 | 一次性使用聚氨酯固定贴膜 | 10*12 | 190172741 | 嘉兴林华医用材料有限公司 | 张 | 8.3 | 张 | 8.3 |  |  | 2024-08-01 | 不好，需要重招
浙江物产中大医药有限公司 | 2 | 肺结节定位针 | 国械注准20193150175 | 一次性使用肺结节定位针 | SS510-10 | 180019469 | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | 支 | 1800 | 支 | 1800 |  |  | 6月招
浙江亿仓达供应链管理有限公司 | 2 | 压力微导管 | 国械注准20203070775 | 压力微导管 | 1-14-1 | 180029653 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 根 | 13500 | 根 | 13500 |  |  | 6月招 | 专机专用
浙江亿仓达供应链管理有限公司 |  | 设备注册证号 | 国械注准20203070774 | 设备注册证名称 | 血流储备分数测量设备 | 设备规格型号 | C152301 | 设备单位 | 套 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型
浙江英特医疗科技有限公司 | 3 | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | 苏械注准20172140399 | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | AND-1 | 160709410 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 套 | 1200 | 套 | 1200 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
浙江英特医疗科技有限公司 |  | 一次性脉冲冲洗引流器 | 京械注准20182140324 | 一次性脉冲冲洗引流器 | EP18-01 | 170960532 | 北京中科盛康科技有限公司 | 个 | 1900 | 个 | 1900 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
浙江英特医疗科技有限公司 |  | 一次性脉冲冲洗引流器 | 京械注准20182140324 | 一次性脉冲冲洗引流器 | EP18-02 | 170963539 | 北京中科盛康科技有限公司 | 个 | 1900 | 个 | 1900 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
浙江英特医疗科技有限公司 |  | 一次性脉冲冲洗引流器 | 京械注准20182140324 | 一次性脉冲冲洗引流器 | EP18-03 | 170960547 | 北京中科盛康科技有限公司 | 个 | 1900 | 个 | 1900 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
浙江英特医疗科技有限公司 |  | 骨水泥真空混合系统 | 国械注进20162044330 | 骨水泥真空混合系统 | 66057893 | 190060549 | 贺利氏医疗有限公司 | 只 | 2200 | 只 | 2200 |  |  | 6月招 | 带量配套配件
浙江有劳杰医疗科技有限公司 | 2 | 尿动力学导管 | 国械注进20182142475 | 尿动力学导管 | TUB500 | 170502962 | 加拿大莱博瑞 | 根 | 450 | 根 | 450 |  |  | 6月招 | 用量很少，不建议招标
浙江有劳杰医疗科技有限公司 |  | 尿动力学导管 | 国械注进20162143120 | 尿动力学导管 | Td0c-7fa | 170504595 | 加拿大莱博瑞 | 根 | 450 | 根 | 450 |  |  | 6月招 | 用量很少，不建议招标
浙江有劳杰医疗科技有限公司 |  | 尿动力学导管 | 国械注进20162143120 | 尿动力学导管 | Td0c-7fd | 170504592 | 加拿大莱博瑞 | 根 | 450 | 根 | 450 |  |  | 6月招 | 用量很少，不建议招标
浙江有劳杰医疗科技有限公司 |  | 尿动力学导管 | 国械注进20162143120 | 尿动力学导管 | Td0c-7fs | 170504603 | 加拿大莱博瑞 | 根 | 450 | 根 | 450 |  |  | 6月招 | 用量很少，不建议招标
浙江有劳杰医疗科技有限公司 |  | 设备注册证号 | 国械注进20182070350 | 设备注册证名称 | 尿动力分析系统 | 设备规格型号 | AQS1001 | 设备单位 | 套 |  |  |  |  | 6月招 | 需要适配机型